## change regulations
국가 | 변경 유형 | 변경 예시 | 변경 분류 | 변경허가 필요 여부 | 제출 문서(필요한 문서) | 심사 기간 (영업일 기준) | 관련 규정 | 조항 위치 | 근거 원문 | 근거 원문 국문 번역 | 참조 사이트
대한민국 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | 경미 변경 | 필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 66 | 동일한 재질의 멸균포장 색상 및 라벨링 위치 변경 | 동일한 재질의 멸균포장 색상 및 라벨링 위치 변경 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, Design Change Report, Sterility Test Report(멸균방법 변경 시), Accelerated Aging Test Plan and Report (저장조건/포장 변경 시), Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (포장 밸리데이션) | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 표시·기재 등에 관한 규정 | 제3조 제3항 | 기재사항은 허가ㆍ인증ㆍ신고 사항을 기준으로 작성하여야 한다. | 기재사항은 허가ㆍ인증ㆍ신고 사항을 기준으로 작성하여야 한다. | https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EA%B8%B0%EA%B8%B0%20%ED%91%9C%EC%8B%9C%C2%B7%EA%B8%B0%EC%9E%AC%20%EB%93%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EA%B7%9C%EC%A0%95
대한민국 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | 경미 변경 | 필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 66 | 동일한 재질의 멸균포장 색상 및 라벨링 위치 변경 | 동일한 재질의 멸균포장 색상 및 라벨링 위치 변경 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | 경미 변경 | 필요 | IFU, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 18 | 사용 방법, 사용 시 주의사항 문구 중 오류 수정 | 사용 방법, 사용 시 주의사항 문구 중 오류 수정 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | IFU 변경 | 허가증과 IFU 모두 오기가 있는 경우 | 경미 변경 | 필요 | Technical Document and Application Form, IFU, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 18 | 사용 방법, 사용 시 주의사항 문구 중 오류 수정 | 사용 방법, 사용 시 주의사항 문구 중 오류 수정 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report (사용목적/적응증 변경 시 필수), Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report (사용방법 변경 시) | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 제2항 | 안전성이나 유효성에 영향을 미치는 변경이 있는 경우에는 시행규칙 제26조 제3항 각 호의 서류를 제출하여 변경허가·인증을 받거나 변경신고를 하여야 한다. | 안전성이나 유효성에 영향을 미치는 변경이 있는 경우에는 시행규칙 제26조 제3항 각 호의 서류를 제출하여 변경허가·인증을 받거나 변경신고를 하여야 한다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report (공정 이전 밸리데이션), Quality Inspection Report | 10일(허가), 5일(인증), 5일(신고) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 4] 변경대상 판단 흐름도 | 사용목적 변경, 제조소 소재지의 변경 및 추가, 또는 양도·양수에 해당하는 경우 기술문서심사가 불필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | 사용목적 변경, 제조소 소재지의 변경 및 추가, 또는 양도·양수에 해당하는 경우 기술문서심사가 불필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | 경미 변경 | 필요 | ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 1 | 행정구역 변경에 따른 제조자 소재지 변경 | 행정구역 변경에 따른 제조자 소재지 변경 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report | 10일(허가), 5일(인증), 5일(신고) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 4] 변경대상 판단 흐름도 | 사용목적 변경, 제조소 소재지의 변경 및 추가, 또는 양도·양수에 해당하는 경우 기술문서심사가 불필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | 사용목적 변경, 제조소 소재지의 변경 및 추가, 또는 양도·양수에 해당하는 경우 기술문서심사가 불필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 4] 변경대상 판단 흐름도 | 사용목적 변경, 제조소 소재지의 변경 및 추가, 또는 양도·양수에 해당하는 경우 기술문서심사가 불필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | 사용목적 변경, 제조소 소재지의 변경 및 추가, 또는 양도·양수에 해당하는 경우 기술문서심사가 불필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | 경미 변경 | 필요 | ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 제6항 제3호 | 상호변경에 따른 제조원 명칭변경 및 제품명 변경 | 상호변경에 따른 제조원 명칭변경 및 제품명 변경 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Biocompatibility Test, Report and Biological Safety Assessment, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 제2항 | 안전성이나 유효성에 영향을 미치는 변경이 있는 경우에는 시행규칙 제26조 제3항 각 호의 서류를 제출하여 변경허가·인증을 받거나 변경신고를 하여야 한다. | 안전성이나 유효성에 영향을 미치는 변경이 있는 경우에는 시행규칙 제26조 제3항 각 호의 서류를 제출하여 변경허가·인증을 받거나 변경신고를 하여야 한다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, Raw Material MSDS, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report, Corrosion Test Report, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 제2항 | 안전성이나 유효성에 영향을 미치는 변경이 있는 경우에는 시행규칙 제26조 제3항 각 호의 서류를 제출하여 변경허가·인증을 받거나 변경신고를 하여야 한다. | 안전성이나 유효성에 영향을 미치는 변경이 있는 경우에는 시행규칙 제26조 제3항 각 호의 서류를 제출하여 변경허가·인증을 받거나 변경신고를 하여야 한다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | 경미 변경 | 필요 | BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Quality Inspection Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 35 | 원재료가 동일한 경우 원재료의 공급처 변경 | 원재료가 동일한 경우 원재료의 공급처 변경 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | 경미 변경 | 필요 | Label, Design Change Report, Validation Plan and Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 62 | 포장의 디자인, 회사상표 변경, 추가 및 삭제(다만, 멸균포장의 디자인 변경은 제외 및 포장 재질의 변경이 없는 경우에 한함) | 포장의 디자인, 회사상표 변경, 추가 및 삭제(다만, 멸균포장의 디자인 변경은 제외 및 포장 재질의 변경이 없는 경우에 한함) | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, Design Change Report, Sterility Test Report, EO gas residuals Test Report (EO 멸균 시), Bioburden Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 4] 변경대상 판단 흐름도 | 멸균포장방법 등 저장방법이 변경되는 경우, 기술문서심사가 필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | 멸균포장방법 등 저장방법이 변경되는 경우, 기술문서심사가 필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | 허가 변경 심사 | 필요 | Technical Document and Application Form, Design Change Report, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Quality Inspection Report | 42일(허가), 20일(인증), 신고(5일) | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 4] 변경대상 판단 흐름도 | 의료기기의 성능이 변경되는 경우, 기술문서심사가 필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | 의료기기의 성능이 변경되는 경우, 기술문서심사가 필요한 변경허가 및 인증 대상입니다. | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | 경미 변경 | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 28 | 제품명 변경 | 제품명 변경 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
대한민국 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | 경미 변경 | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report | 즉시 | 의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정 | 제19조 [별표 3] 번호 29 | 제품명 추가 | 제품명 추가 | https://www.law.go.kr/admRulLsInfoP.do?admRulId=38024&efYd=0
미국 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | Minor Change | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 2 - Flowchart A: Labeling Changes | If the change is solely to the device name or to improve readability or clarity, document the change internally. | 기기 명칭을 변경하거나 단순히 라벨의 가독성 및 명확성을 개선하기 위한 변경인 경우, 사내 문서로 기록합니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | Minor Change | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Appendix B | Examples of types of changes that can typically be documented with simple documentation include: Labeling layout changes where content is not changed, for instance, due to a corporate rebranding initiative | 간단한 문서화로 일반적으로 기록할 수 있는 변경 유형의 예는 다음과 같습니다. 예를 들어 기업 리브랜딩 계획으로 인해 콘텐츠가 변경되지 않은 레이아웃 변경 사항에 레이블을 지정하는 경우입니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, Design Change Report, Sterility Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 2 - Flowchart A: Labeling Changes | changes in device packaging or changes in the expiration date | 기기 포장 변경 또는 유효기간 변경 | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | Minor Change | 불필요 | IFU, Design Change Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 2 - Flowchart A: Labeling Changes | If there is no change to the indication for use statement, you can skip further steps in this section and document the change internally. | 사용 목적 진술에 변경이 없는 경우, 별도 제출 없이 사내 문서로 기록합니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 2 - Flowchart A: Labeling Changes | If the change adds or deletes a contraindication, a new 510(k) must be submitted. However, if you are only adding a contraindication, you may submit a CBE 510(k). | 기기에 금기사항을 추가하거나 삭제하는 변경이 발생하는 경우, 새로운 510(k)를 제출해야 합니다. 단, 금기사항을 추가하기만 하는 경우에는 CBE 510(k)를 제출할 수 있습니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: The Special 510(k) Program | III. Special 510(k) Program | Subject to the framework identified in sections III.A-E of this guidance, a design or labeling change to an existing device (including certain changes to the indications for use) may be appropriate for a Special 510(k) when: | 본 지침의 III.A-E 절에 명시된 체계에 따라, 기존 의료기기의 설계 또는 라벨 변경(특정 사용 적응증 변경 포함)은 다음과 같은 경우 특별 510(k) 승인 대상으로 적합할 수 있습니다. | https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/special-510k-program
미국 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | Minor Change | 불필요 | Design Change Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Appendix B | Examples of types of changes that can typically be documented with simple documentation include: Change of company labels to update to new company name, e.g., following acquisitions or address changes | 간단한 문서화를 통해 일반적으로 기록할 수 있는 변경사항의 예는 다음과 같습니다: 인수합병이나 주소 변경 등에 따라 새로운 회사명으로 업데이트하기 위한 회사 라벨 변경 | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | Minor Change | 불필요 | ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (해당 시), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report, Quality Inspection Report | 즉시 | 21 CFR 820.70 | Production and Process Controls | Each manufacturer shall establish and maintain procedures for changes to a specification, method, process, or procedure. Such changes shall be verified or where appropriate validated according to § 820.75, before implementation and these activities shall be documented. | 각 제조업체는 사양, 방법, 공정 또는 절차의 변경에 대한 절차를 수립하고 유지해야 합니다. 이러한 변경 사항은 시행 전에 § 820.75에 따라 검증되거나 적절한 경우 유효성 검사를 받아야 하며, 이러한 활동은 문서화되어야 합니다. | https://www.ecfr.gov/on/2025-01-01/title-21/chapter-I/subchapter-H/part-820/subpart-G
미국 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Minor Change | 불필요 (제조 공법이 기존 승인 사항과 동일한 경우) | ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (해당 시), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report, Quality Inspection Report | 즉시 | ISO 13485:2016 | 7.4.1 Purchasing prrocess | The organization shall document procedures (see 4.2.4) to ensure that purchased product conforms to specified purchasing information. | 조직은 구매한 제품이 명시된 구매 정보에 적합함을 보장하기 위한 절차(4.2.4 참조)를 문서화 해야 한다. | https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-H/part-820/subpart-A/section-820.10
미국 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Minor Change | 불필요 (제조 공법이 기존 승인 사항과 동일한 경우) | ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (해당 시), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report, Quality Inspection Report | 즉시 | ISO 13485:2016 | 7.5.6 Validation of processes for production and service provision | The organization shall validate any processes for production and service provision where the resulting output cannot be or is not verified by subsequent monitoring or measurement and, as a consequence, deficiencies become apparent only after the product is in use or the service has been delivered. | 조직은 결과적 출력이 후속되는 모니터링 또는 측정에 의하여 검증될 수 없거나 검증하지 않는 생산 및 서비스 제공에 대한 모든 프로세스에 대해서 그리고, 그 결과로서 제품을 사용한 후 또는 서비스가 의도된 후에만 결함이 발견되는 모든 프로세스 대해서 유효성 확의를 하여야 한다. | https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-H/part-820/subpart-A/section-820.10
미국 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | Minor Change | 불필요 | Design Change Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Appendix B | Examples of types of changes that can typically be documented with simple documentation include: Change of company labels to update to new company name, e.g., following acquisitions or address changes | 간단한 문서화를 통해 일반적으로 기록할 수 있는 변경사항의 예는 다음과 같습니다: 인수합병이나 주소 변경 등에 따라 새로운 회사명으로 업데이트하기 위한 회사 라벨 변경 | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 4 - Flowchart C: Materials Changes (C4) | If a risk assessment identifies any new or increased biocompatibility concerns due to a materials change, a new 510(k) submission is required. | 위험 평가 결과 원재료 변경으로 인해 새롭거나 증가된 생체 적합성 우려가 확인되는 경우, 새로운 510(k)를 제출해야 합니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, Raw Material MSDS, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report (방사선 불투과성), Corrosion Test Report (내부식성), Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 4 - Flowchart C: Materials Changes (C4) | If a risk assessment identifies any new or increased biocompatibility concerns due to a materials change, a new 510(k) submission is required. | 위험 평가 결과 원재료 변경으로 인해 새롭거나 증가된 생체 적합성 우려가 확인되는 경우, 새로운 510(k)를 제출해야 합니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | Minor Change | 불필요 | BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Quality Inspection Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | C. Materials Changes | If there is a change in material type, material formulation, chemical composition, or the material’s processing as described above, proceed to C3. Otherwise it is unlikely submission of a new 510(k) is required as a result of a materials change. | 앞서 설명한 바와 같이 소재의 종류, 소재 배합, 화학적 조성 또는 소재 가공 방식에 변경이 있는 경우 C3 단계로 진행하십시오. 그렇지 않은 경우, 소재 변경으로 인해 새로운 510(k)를 제출해야 할 가능성은 낮습니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | Minor Change | 불필요 | Label, Design Change Report, Validation Plan and Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | B. Technology, Engineering and Performance Changes | Generally, changes in device packaging or changes in the expiration date for use of a device do not require submission of a new 510(k) | 일반적으로 의료기기 포장의 변경이나 유효기간 변경은 새로운 510(k) 제출을 요구하지 않습니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Design Change Report, Sterility Test Report, EO gas residuals Test Report, Bioburden Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | B. Technology, Engineering and Performance Changes | Generally, changes in device packaging or changes in the expiration date for use of a device do not require submission of a new 510(k). ... However, where methods or protocols that are not described in a previously cleared 510(k) are used to support new package integrity or shelf-life claims, submission of a new 510(k) is likely required. | 일반적으로 의료기기 포장의 변경이나 유효기간 변경은 새로운 510(k) 제출을 요구하지 않습니다. ... 그러나 새로운 포장의 무결성이나 유효기간을 입증하기 위해 이전에 승인받은 510(k)에 설명되지 않은 방법이나 프로토콜이 사용되는 경우에는 새로운 510(k) 제출이 요구될 가능성이 높습니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | Major Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Design Change Report, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Quality Inspection Report | 90일 (Traditional 510(k) 기준), 30일 (Special 510(k) 기준) | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 3 - Flowchart B: Technology, Engineering and Performance Changes (B5) | If there is any other change in design, such as changes to dimensions, performance specifications, wireless communications, components, accessories, or patient/user interfaces, a new 510(k) must be submitted. | 크기, 성능 사양, 무선 통신, 부품/액세서리, 환자/사용자 인터페이스 등 기기 설계상 기술적 변경이 있는 경우, 새로운 510(k)를 제출해야 합니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
미국 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | Minor Change | 불필요 | Label, IFU, Design Change Report | 즉시 | FDA Guidance: Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device | Figure 2 - Flowchart A: Labeling Changes | If the change is solely to the device name or to improve readability or clarity, document the change internally. | 기기 명칭을 변경하거나 단순히 라벨의 가독성 및 명확성을 개선하기 위한 변경인 경우, 사내 문서로 기록합니다. | https://www.fda.gov/media/99812/download
일본 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form (경미변경신고서), Label (전/후 라벨 대조표), Design Change Report | 즉시 | 의료기기의 일부 변경에 수반하는 경미 변경 수속 등의 취급에 대해서 | 약생기심발 0731제5호 제1항 > 5 ) > ① | ① 同一の使用目的で承認書（認証書）に複数種類記載されている構成品、付属品又は併用医療機器の削除であって、製品の使用目的、性能等に影響がない場合。 | ① 동일한 사용 목적으로 승인서(인증서)에 복수 종류 기재되어 있는 구성품, 부속품 또는 병용 의료 기기의 삭제이며, 제품의 사용 목적, 성능 등에 영향이 없는 경우. | https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0043.html
일본 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, Design Change Report | 즉시 | 의료기기의 일부 변경에 수반하는 경미 변경 수속 등의 취급에 대해서 | 약생기심발 0731제5호 제1항 >1 > (2) | 第114条の25に示しているところであるが、同条第１項第３号に示す、製品の品質、有効性及び安全性に影響を与えるもののうち、厚生労働大臣が法第23条の２の５第11項の承認を受けなければならないと認めるものには以下の変更が含まれ、これらに該当する変更を行おうとする場合は一変申請が必要になること。 （２） その変更によって製品の品質、有効性及び安全性に与える影響が十分に推定できず、人の生命及び健康に与える影響が明らかに軽微であるとは言えないもの | 제114조의25에 나타내고 있는 곳이지만, 동조 제1항제3호에 나타내는 제품의 품질, 유효성 및 안전성에 영향을 주는 것 중 후생노동대신이 법 제23조의2의5제11항의 승인을 받아야 한다고 인정하는 것은 다음의 변경이 포함되며, 이에 해당하는 변경을 하고자 하는 경우는 다음과 같다. (2) 그 변경으로 인해 제품의 품질, 유효성 및 안전성에 미치는 영향을 충분히 추정할 수 없어, 사람의 생명 및 건강에 미치는 영향이 명백히 경미하다고 할 수 없는 것 | https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0043.html
일본 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form (일부변경승인신청서), Label, Design Change Report, Sterility Test Report (멸균방법 변경 시), Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Validation Plan and Report (포장/멸균 밸리데이션) | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > ③ | ③ 滅菌方法の追加・変更 | ③ 멸균 방법의 추가·변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form, IFU (변경된 IFU), Design Change Report | 즉시 | 의료기기의 일부 변경에 수반하는 경미 변경 수속 등의 취급에 대해서 | 약생기심발 0731제5호 별지1 제3항 > 3. > ② | ②過去には承認（認証）書への記載が必要であった事項の削除。最新の通知等により記載が不要となったものに限る。 | ② 과거에는 승인(인증)서에의 기재가 필요했던 사항의 삭제. 최신의 통지 등에 의해 기재가 불필요하게 된 것에 한정한다. | https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0043.html
일본 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report (변경사유), MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report (임상적 평가 자료), Risk Management Plan and Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > ② | ② 使用目的又は効果の追加・変更 | ② 사용목적 또는 효과의 추가·변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (QMS 적합성 평가 신청서 등 제조소 인증), Design Change Report (변경사항에 대한 사실여부 Statement 및 사유서), Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > 1 . > (1) > (나) > ① | ① 本質等に影響を与えない場合の製造方法の追加・変更 | ① 본질 등에 영향을 미치지 않는 경우의 제조 방법의 추가·변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (QMS 적합성 평가 신청서 등 제조소 인증), Design Change Report (변경사항에 대한 사실여부 Statement 및 사유서), Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제2호 > 10 | 製造販売する品目に関して、登録を受けた製造所ごとに、製造所の名称、製造業登録番号、製造工程を記載すること | 제조 판매하는 품목에 관해서, 등록을 받은 제조소마다, 제조소의 명칭, 제조업 등록 번호, 제조 공정을 기재할 것. | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (QMS 적합성 평가 신청서 등 제조소 인증), Design Change Report (변경사항에 대한 사실여부 Statement 및 사유서), Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > 1 . > (1) > (나) > ① | ① 本質等に影響を与えない場合の製造方法の追加・変更 | ① 본질 등에 영향을 미치지 않는 경우의 제조 방법의 추가·변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form (경미변경신고서), Design Change Report | 즉시 | 의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성의 확보 등에 관한 법률 시행규칙 | 제114조 제1항 제3호 | 전 2호에 내거는 변경외, 제품의 품질, 유효성 및 안전성에 영향을 주는 것 중, 후생 노동 대신이 법 제23조의 2의 5 제13항의 승인을 받아야 한다고 인정하는 것 | 전 2호에 내거는 변경외, 제품의 품질, 유효성 및 안전성에 영향을 주는 것 중, 후생 노동 대신이 법 제23조의 2의 5 제13항의 승인을 받아야 한다고 인정하는 것 | https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000100001
일본 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form (경미변경신고서), Design Change Report | 즉시 | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제2호 > 10 | 製造販売する品目に関して、登録を受けた製造所ごとに、製造所の名称、製造業登録番号、製造工程を記載すること | 제조 판매하는 품목에 관해서, 등록을 받은 제조소마다, 제조소의 명칭, 제조업 등록 번호, 제조 공정을 기재할 것. | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings (수정된 도면), BOM, Product Image (제품 실제 사진), Product Description (수정된 Product Specification), Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment (생체적합성 성적서), Design Verification Plan and Report (DV test report), Accelerated Aging Test Plan and Report (가속노화 보고서), Validation Plan and Report (멸균 밸리데이션) | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 「의료기기의 원재료의 변경 수속에 대해서」의 전부 개정에 대해서 | 의약기심발 0130제1호 제3항 > 3. > (1) | （1） 製品の品質、有効性又は安全性に係る既存リスクを増大させる又は新たなリスクを生じさせる原材料変更 | (1) 제품의 품질, 유효성 또는 안전성에 관련된 기존 리스크를 증대시키거나 새로운 리스크를 발생시키는 원재료 변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9699&dataType=1&pageNo=1
일본 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, Product Image, Product Description, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report (방사선 불투과성 입증), Corrosion Test Report (내부식성 입증), Design Verification Plan and Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Validation Plan and Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 「의료기기의 원재료의 변경 수속에 대해서」의 전부 개정에 대해서 | 의약기심발 0130제1호 제3항 > 3. > (1) | （1） 製品の品質、有効性又は安全性に係る既存リスクを増大させる又は新たなリスクを生じさせる原材料変更 | (1) 제품의 품질, 유효성 또는 안전성에 관련된 기존 리스크를 증대시키거나 새로운 리스크를 발생시키는 원재료 변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9699&dataType=1&pageNo=1
일본 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Product Description, Design Change Report | 즉시 | 「의료기기의 원재료의 변경 수속에 대해서」의 전부 개정에 대해서 | 의약기심발 0130제1호 제3항 > 3. > (1) > ① | ① １に示す本通知の対象となる原材料について、本質的な品質、有効性及び安全性に影響を与えない変更を行うものである場合には、軽微変更届出による変更手続を行うことが可能である | ① 1에 나타내는 본 통지의 대상이 되는 원재료에 대해서, 본질적인 품질, 유효성 및 안전성에 영향을 주지 않는 변경을 행하는 것인 경우에는, 경미 변경 신고에 의한 변경 수속을 실시하는 것이 가능하다. | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9699&dataType=1&pageNo=1
일본 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | 경미 변경(軽微変更) | 필요 | Technical Document and Application Form, Product Description, Design Change Report | 즉시 | 의료기기의 일부 변경에 수반하는 경미 변경 수속 등의 취급에 대해서 | 약생기심발 0731제5호 별지1 제3항 > 3. > ① | ① 用時滅菌医療機器又は再使用可能な医療機器における、滅菌方法又は消毒方法の変更に係る使用方法欄の変更。当該方法について滅菌等のバリデーションが適切に行われているものであって、製品及び包装の耐久性に与える影響が軽微であるものに限る。 | ① 사용시 멸균 의료기기 또는 재사용 가능한 의료기기에서의 멸균방법 또는 소독방법의 변경에 관련된 사용방법란의 변경. 당해 방법에 대하여 멸균 등의 밸리데이션이 적절히 행해지고 있는 것이며, 제품 및 포장의 내구성에 미치는 영향이 경미한 것에 한정한다. | https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0043.html
일본 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings (변경된 포장 도면), Design Change Report, Sterility Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report (가속노화성적서), Real Time Aging Test Plan and Report, Validation Plan and Report (멸균밸리데이션 및 포장시험 성적서) | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > 1. > (1) > (나) > ③ | ③ 滅菌方法の追加・変更 | ③ 멸균 방법의 추가·변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, Product Description, Design Change Report, Design Verification Plan and Report (DV test report), Accelerated Aging Test Plan and Report (가속노화성적서), Risk Management Plan and Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > 1. > (1) > (나) | （イ）名称、形状、寸法、使用目的又は効果、性能及び安全性に関する規格等の変更 | (나) 명칭, 형상, 치수, 사용 목적 또는 효과, 성능 및 안전성에 관한 규격 등의 변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
일본 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | 일부 변경 승인(一部変更承認) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label (변경된 라벨 스캔본), IFU (필요시 변경된 IFU), Product Description, Design Change Report | 9개월 ~ 12개월 (PDMA 표준 심사 기간) | 의료기기의 제조판매승인신청서 작성 시 유의해야 할 사항에 대하여 | 약식기참발 1120제1호 별지2 제1항 > 1. > (1) > (나) > ④ | （イ）名称、形状、寸法、使用目的又は効果、性能及び安全性に関する規格等の変更 > ④ 販売名の変更 | ④ 판매명 변경 | https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9973&dataType=1&pageNo=1
브라질 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | 보고 불필요 변경(Alteração não reportável) | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | RDC 830/2023 | Art 16, §2 | São classificadas como alterações não reportáveis quaisquer alterações de menor relevância não classificadas como de aprovação requerida ou de implementação imediata, e ainda: alterações de informações que não modificam o projeto do dispositivo médico; correções de bug em softwares; alterações não técnicas tais como imagens, formatações, layouts, símbolos e adequações de texto de documentos sem acréscimo de risco; atualizações de informações de Autorização de Funcionamento de Empresa; alterações de contato (v.g. telefones ou endereçamento postal), assistência técnica e website. | 다음은 보고 대상이 아닌 변경 사항으로 분류됩니다. 승인이나 즉각적인 시행이 필요하지 않은 사소한 변경 사항, 그리고 의료기기 설계를 변경하지 않는 정보 변경, 소프트웨어 버그 수정, 위험을 증가시키지 않는 문서의 이미지, 서식, 레이아웃, 기호 및 텍스트 조정과 같은 비기술적 변경, 회사 ​​운영 허가 정보 업데이트, 연락처 정보(예: 전화번호 또는 우편 주소), 기술 지원 및 웹사이트 변경 사항. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000830&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | 보고 불필요 변경(Alteração não reportável) | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | RDC 751/2022 | Art 16, §2 | Any alterations of less relevance not classified as required approval or immediate implementation are classified as non-reportable alterations, in addition to alterations in information that does not modify the medical device project; bug corrections in software; nontechnical alterations such as images, formatting, layouts, symbols, and text adjustments in documents without increased risk; Company Operating Authorization information updates; contact alterations (e.g., phones or postal address), technical assistance, and website. | 필수 승인 또는 즉시 시행으로 분류되지 않는 중요도가 낮은 변경 사항은 보고 대상이 아닌 변경 사항으로 분류됩니다. 또한 의료기기 프로젝트를 수정하지 않는 정보 변경, 소프트웨어 버그 수정, 이미지, 서식, 레이아웃, 기호 및 문서의 텍스트 조정과 같은 비기술적 변경 사항(위험 증가 없음), 회사 운영 승인 정보 업데이트, 연락처 변경(예: 전화번호 또는 우편 주소), 기술 지원 및 웹사이트 변경 사항도 보고 대상이 아닙니다. | https://www.gov.br/anvisa/en/rules-and-regulations/arquivos/rdc-751_2022.pdf/@@display-file/file
브라질 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, Design Change Report, Sterility Test Report (멸균방법 변경 시), Accelerated Aging Test Plan and Report (저장조건/포장 변경 시), Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (포장 밸리데이션) | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I Assuntos de petição de alteração de aprovação requerida: MATERIAL - Alteração de registro - Aprovação requerida - Alteração/inclusão de indicação de uso, advertências, precauções ou contraindicações | 부록 I 승인 변경 요청 사항: 재질 - 등록 변경 - 승인 요청 - 사용 적응증, 경고, 주의사항 또는 금기사항 변경/추가 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | 보고 불필요 변경(Alteração não reportável) | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | RDC 830/2023 | Art 33, §6 | Para as alterações não reportáveis daqueles produtos previamente notificados ou registrados, o carregamento de instruções de uso deverá ser realizado em até 180 (cento e oitenta) dias após a implementação da alteração que implique mudança nas instruções de uso. | 이전에 통지 또는 등록된 제품에 대한 보고 대상이 아닌 변경 사항의 경우, IFU의 업로드는 사용 설명서의 변경을 수반하는 변경 사항이 시행된 후 180일 이내에 이루어져야 합니다. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000830&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Art. 1º | Esta Instrução Normativa estabelece os assuntos para alterações de informações apresentadas no processo de regularização de dispositivos médicos na Anvisa, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 340, de 6 de março de 2020 . | 제1조 본 규정은 2020년 3월 6일자 이사회 결의안 제340호에 따라 안비사(Anvisa)에 의료기기 등록 과정에서 제출된 정보 변경 절차를 규정합니다. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I Assuntos de petição de alteração de aprovação requerida: MATERIAL - Alteração de registro - Aprovação requerida - Alteração/inclusão de indicação de uso, advertências, precauções ou contraindicações | 부록 I 승인 변경 요청 사항: 재질 - 등록 변경 - 승인 요청 - 사용 적응증, 경고, 주의사항 또는 금기사항 변경/추가 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | 보고 불필요 변경(Alteração não reportável) | 불필요 | Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Quality Inspection Report | 즉시 | RDC 830/2023 | Art 16, §2 | alterações de menor relevância não classificadas como de aprovação requerida ou de implementação imediata, e ainda: alterações de informações que não modificam o projeto do dispositivo médico; correções de bug em softwares; alterações não técnicas tais como imagens, formatações, layouts, símbolos e adequações de texto de documentos sem acréscimo de risco; atualizações de informações de Autorização de Funcionamento de Empresa; alterações de contato (v.g. telefones ou endereçamento postal), assistência técnica e website. | 다음은 보고 대상이 아닌 변경 사항으로 분류됩니다. 승인이나 즉각적인 시행이 필요하지 않은 사소한 변경 사항, 그리고 의료기기 설계를 변경하지 않는 정보 변경, 소프트웨어 버그 수정, 위험을 증가시키지 않는 문서의 이미지, 서식, 레이아웃, 기호 및 텍스트 조정과 같은 비기술적 변경, 회사 ​​운영 허가 정보 업데이트, 연락처 정보(예: 전화번호 또는 우편 주소), 기술 지원 및 웹사이트 변경 사항. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000830&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | 즉시 이행 변경(Alteração de implementação imediata) | 필요 (청원 제출 대체) | Technical Document and Application Form, Design Change Report | 즉시 | IN 74/2020 | Anexo II | Anexo II MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Razão social da empresa estrangeira fabricante legal ou unidade fabril | 부록 II 자료 - 등록 변경 - 즉시 시행 - 외국 법인 제조업체 또는 제조 단위의 회사명 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (업데이트된 BGMP 등), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report, Quality Inspection Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | RDC 830/2023 | Art 24 | O deferimento das petições de alteração/inclusão de unidade fabril ou de alteração de endereço de unidade fabril ou inclusão de produtos em família enquadrados nas classes de risco III e IV, fica condicionado à publicação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela Anvisa e ao cumprimento dos demais requisitos correspondentes a cada tipo de petição. | 위험 등급 III 및 IV에 해당하는 제조 단위의 변경/추가 또는 제조 단위 주소의 변경... 청원 승인은 Anvisa가 발행한 우수제조관리기준 인증서의 공표 및 각 청원 유형에 해당하는 기타 요건의 준수를 조건으로 한다 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000830&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (업데이트된 BGMP 등), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report, Quality Inspection Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I MATERIAL - Alteração de registro - Aprovação requerida - Local de fabricação - Inclusão ou alteração de unidade fabril | 부록 I 자료 - 등록 변경 - 승인 필요 - 제조 장소 - 제조 단위 추가 또는 변경 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | 즉시 이행 변경(Alteração de implementação imediata) | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (업데이트된 BGMP), Design Change Report | 즉시 | IN 74/2020 | Anexo II | Anexo II MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Razão social da empresa estrangeira fabricante legal ou unidade fabril | 부록 II 자료 - 등록 변경 - 즉시 시행 - 외국 법인 제조업체 또는 제조 단위의 회사명 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I MATERIAL - Alteração de registro - Aprovação requerida - Composição química/matéria-prima | 부록 I 자료 - 등록 변경 - 승인 필요 - 화학 조성/원료 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, Raw Material MSDS, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report (방사선 불투과성 입증), Corrosion Test Report (내부식성 입증), Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I MATERIAL - Alteração de registro - Aprovação requerida - Composição química/matéria-prima | 부록 I 자료 - 등록 변경 - 승인 필요 - 화학 조성/원료 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | 보고 불필요 변경(Alteração não reportável) | 불필요 | BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Quality Inspection Report | 즉시 | RDC 830/2023 | Art 16, §2 | alterações de menor relevância não classificadas como de aprovação requerida ou de implementação imediata, e ainda: alterações de informações que não modificam o projeto do dispositivo médico; correções de bug em softwares; alterações não técnicas tais como imagens, formatações, layouts, símbolos e adequações de texto de documentos sem acréscimo de risco; atualizações de informações de Autorização de Funcionamento de Empresa; alterações de contato (v.g. telefones ou endereçamento postal), assistência técnica e website. | 다음은 보고 대상이 아닌 변경 사항으로 분류됩니다. 승인이나 즉각적인 시행이 필요하지 않은 사소한 변경 사항, 그리고 의료기기 설계를 변경하지 않는 정보 변경, 소프트웨어 버그 수정, 위험을 증가시키지 않는 문서의 이미지, 서식, 레이아웃, 기호 및 텍스트 조정과 같은 비기술적 변경, 회사 ​​운영 허가 정보 업데이트, 연락처 정보(예: 전화번호 또는 우편 주소), 기술 지원 및 웹사이트 변경 사항. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000830&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | 보고 불필요 변경(Alteração não reportável) | 불필요 | Label, Design Change Report, Validation Plan and Report | 즉시 | RDC 830/2023 | Art 16, §2 | São classificadas como alterações não reportáveis quaisquer alterações de menor relevância não classificadas como de aprovação requerida ou de implementação imediata, e ainda: alterações de informações que não modificam o projeto do dispositivo médico; correções de bug em softwares; alterações não técnicas tais como imagens, formatações, layouts, símbolos e adequações de texto de documentos sem acréscimo de risco; atualizações de informações de Autorização de Funcionamento de Empresa; alterações de contato (v.g. telefones ou endereçamento postal), assistência técnica e website. | 다음은 보고 대상이 아닌 변경 사항으로 분류됩니다. 승인이나 즉각적인 시행이 필요하지 않은 사소한 변경 사항, 그리고 의료기기 설계를 변경하지 않는 정보 변경, 소프트웨어 버그 수정, 위험을 증가시키지 않는 문서의 이미지, 서식, 레이아웃, 기호 및 텍스트 조정과 같은 비기술적 변경, 회사 ​​운영 허가 정보 업데이트, 연락처 정보(예: 전화번호 또는 우편 주소), 기술 지원 및 웹사이트 변경 사항. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000830&seqAto=000&valorAno=2023&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, Design Change Report, Sterility Test Report, Bioburden Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I MATERIAL - Alteração de registro - Aprovação requerida - Alteração/inclusão do método de esterilização | 부록 I 자료 - 등록 변경 - 승인 필요 - 멸균 방법 변경/추가 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | 승인 요구 변경(Alteração de aprovação requerida) | 필요 | Technical Document and Application Form, Design Change Report, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Quality Inspection Report | 평균 107일 소요 (Ciclo de vida de análise de petições) | IN 74/2020 | Anexo I | Anexo I EQUIPAMENTO - Alteração de registro - Aprovação requerida - Alteração técnica | 부록 I 장비 - 등록 변경 - 승인 필요 - 기술 변경 | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
브라질 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | 즉시 이행 변경(Alteração de implementação imediata) | 필요 (청원 제출 대체) | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report | 즉시 | IN 74/2020 | Anexo II | Anexo II MATERIAL - Alteração de registro - Implementação imediata - Alteração apenas do nome comercial e/ou denominação nome/código do modelo comercial, componente de sistema, parte ou acessório do produto | 부록 II 자료 - 등록 변경 - 즉시 시행 - 제품의 상업용 모델, 시스템 구성 요소, 부품 또는 액세서리의 상표명 및/또는 명칭/코드에 대한 변경만 해당됩니다. | https://anvisalegis.datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=INM&numeroAto=00000074&seqAto=000&valorAno=2020&orgao=DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=1696&cod_modulo=134&pesquisa=true
캐나다 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 | Label, Design Change Report (QMS 변경평가 문서화), Risk Management Plan and Report | 즉시(연차 갱신 시 보고) | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Non-significant changes | All non-significant changes that do not require a minor amendment, including changes to labelling, must be documented within the quality management system. | 라벨링 변경을 포함하여 경미한 보증이 필요하지 않은 모든 중요하지 않은 변경은 품질경영시스템 내에 문서화 되어야 한다. | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시(연차 갱신 시 보고) | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Non-significant changes | All non-significant changes that do not require a minor amendment, including changes to labelling, must be documented within the quality management system. After consulting this guidance, if the changes are not deemed significant, you must still report changes related to information and/or documents submitted with your medical device application to Health Canada at annual renewal time. | 라벨 변경을 포함하여 사소한 수정이 필요하지 않은 모든 중요하지 않은 변경 사항은 품질 관리 시스템에 문서화되어야 합니다. 이 지침을 참조한 후 변경 사항이 중요하지 않다고 판단되는 경우에도, 의료기기 신청서와 함께 제출한 정보 및/또는 문서와 관련된 변경 사항은 매년 갱신 시 캐나다 보건부에 보고해야 합니다. | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form (품목허가 변경 신청서), Label, Design Change Report, Sterility Test Report (멸균방법 변경 시), Accelerated Aging Test Plan and Report (저장조건/포장 변경 시), Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 1 > (d) | (d) the intended use of the device, including any new or extended use, any addition or deletion of a contraindication for the device and any change to the period used to establish its expiry date. | (d): 기기의 사용 목적 (신규 또는 확장된 사용, 기기에 대한 금기 사항의 추가 또는 삭제, 그리고 유효기간을 설정하는데 사용되는 기간의 변경을 포함) | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 (연차 갱신 시 보고) | IFU (Redline/Clean 버전), Design Change Report (비중대 판단 근거, 연차 갱신 변경 목록), Risk Management Plan and Report | 즉시(연차 갱신 시 보고) | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Other types of significant labelling changes | minor changes that clarify the existing wording of warnings and precautions | 경고 및 주의사항의 기존 문구를 명확히 하는 경미한 변경 | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report (임상 근거자료), Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 1 > (d) | (d) the intended use of the device, including any new or extended use, any addition or deletion of a contraindication for the device and any change to the period used to establish its expiry date. | (d): 기기의 사용 목적 (신규 또는 확장된 사용, 기기에 대한 금기 사항의 추가 또는 삭제, 그리고 유효기간을 설정하는데 사용되는 기간의 변경을 포함) | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form (REP CO XML 및 Application Attestation), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (변경된 제조소의 MDSAP 인증서 필수), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart (제조소 및 공정 비교표), Validation Plan and Report (제조소 적격성 평가, 공정 Validation) | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 48 | If, following the issuance of an establishment licence, there is a change to any of the information referred to in paragraph 45(a) or (b), the holder of the establishment licence shall submit the new information to the Minister within 15 days of the change. | 설립 허가가 발급된 후, 제45조 (a)항(설립의 명칭 및 주소) 또는 (b)항에 언급된 정보에 변경이 발생하는 경우, 설립 허가 소지자는 변경일로부터 15일 이내에 해당 새로운 정보를 장관에게 제출해야 한다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Minor change | 불필요 | Technical Document and Application Form (REP CO XML 및 Application Attestation), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (변경된 제조소의 MDSAP 인증서 필수), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart (제조소 및 공정 비교표), Validation Plan and Report (제조소 적격성 평가, 공정 Validation) | 7일 | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Minor Change > the new facility must be covered under your quality management system certification where: | the manufacturer's name and address on the device labelling remain the same, but a new manufacturing facility is added. | 새로운 제조 시설이 추가되었으나 기기 라벨에 표시된 제조업체의 이름과 주소는 그대로 유지되는 경우 | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form (REP CO XML 및 Application Attestation), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (변경된 제조소의 MDSAP 인증서 필수), Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart (제조소 및 공정 비교표), Validation Plan and Report (제조소 적격성 평가, 공정 Validation) | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Changes to manufacturing processes, facilities or equipment | A change to the manufacturing process, facility or equipment can impact the safety or effectiveness of a device. You should assess the impact of all manufacturing changes on the device specifications, performance and material properties | 제조 공정, 시설 또는 장비의 변경은 기기의 안전성이나 유효성에 영향을 미칠 수 있습니다. 모든 제조 변경 사항이 기기 사양, 성능 및 재료 특성에 미치는 영향을 평가해야 합니다. | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 (연차 갱신 시 보고) | Technical Document and Application Form (REP CO XML, 상호 변경 입증 법적 서류), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (MDSAP 갱신 시), Design Change Report | 7일 | Medical Device Regulation | Section 43 | Every manufacturer of a licensed medical device shall, annually before November 1 and in a form authorized by the Minister, furnish the Minister with a statement signed by the manufacturer or by a person authorized to sign on the manufacturer’s behalf: (b) describing any change to the information and documents supplied by the manufacturer with respect to the device, other than those to be submitted under section 34 or 43.1. | 허가받은 의료기기의 모든 제조업체는 매년 11월 1일 이전에 장관이 승인한 양식에 따라 제조업체 또는 제조업체를 대리하여 서명할 권한을 가진 사람이 서명한 진술서를 장관에게 제출해야 합니다. 이 진술서에는 (b) 제34조 또는 제43.1조에 따라 제출해야 하는 정보 및 문서를 제외하고 해당 기기와 관련하여 제조업체가 제공한 정보 및 문서의 변경 사항을 기술해야 합니다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form (REP CO XML, 상호 변경 입증 법적 서류), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (MDSAP 갱신 시), Design Change Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 34 > (c) | (c) a change in the name of the manufacturer; | (c) 제품업체 명칭 변경; | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | Significant Change | 필요 (조건부: Class III/IV 기기의 원재료 변경으로 생물학적 안전성, 성능, 멸균, 안정성 또는 위험 수준에 영향을 줄 가능성이 있는 경우 사전 변경허가 필요) | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA (공급업체 자료), Design Change Report (변경 전·후 원재료 비교), Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 1 > (c) | (c) the design of the device, including its performance characteristics, principles of operation and specifications of materials, energy source, software or accessories; and | (c): 기기의 설계로, 성능 특성, 작동 원리, 사용된 재료의 사양, 에너지원, 소프트웨어 또는 액세서리 등을 포함한다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | Significant Change | 필요 (조건부: Class III/IV 기기의 원재료 변경으로 생물학적 안전성, 성능, 멸균, 안정성 또는 위험 수준에 영향을 줄 가능성이 있는 경우 사전 변경허가 필요) | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, Raw Material MSDS, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report (방사선 불투과성 입증), Corrosion Test Report (내부식성 입증), Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 1 > (c) | (c) the design of the device, including its performance characteristics, principles of operation and specifications of materials, energy source, software or accessories; and | (c): 기기의 설계로, 성능 특성, 작동 원리, 사용된 재료의 사양, 에너지원, 소프트웨어 또는 액세서리 등을 포함한다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 | BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report (공급업체 적격성 평가 및 규격 비교), Risk Management Plan and Report, Quality Inspection Report | 즉시(연차 갱신 시 보고) | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Change in the source or supplier of the material | In general, changes to the supplier or vendor are not considered significant when the change does not alter the material type, formulation, chemical composition or processing. | 일반적으로 공급업체나 벤더의 변경은 해당 변경으로 인해 재질 유형, 배합, 화학적 조성 또는 가공 공정에 변화가 생기지 않는 한 유의미한 변경으로 간주하지 않는다. | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 | Label, Design Change Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 즉시(연차 갱신 시 보고) | Health Canada: Guidance on how to interpret 'significant change' of a medical device | Table 1: Examples of changes to manufacturing processes, facilities or equipment | A change in supplier of the packaging material, given no impact on packaging performance and packaging is not sterile, should not affect the overall safety and effectiveness profile of the device. | 포장재 공급업체의 변경은 포장 성능에 영향을 미치지 않고 포장이 멸균 상태가 아닌 경우, 기기의 전반적인 안전성 및 유효성에 영향을 미치지 않아야 한다. | https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/medical-devices/application-information/guidance-documents/interpret-significant-change-medical-device.html
캐나다 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, Design Change Report, Sterility Test Report (멸균 validation), EO gas residuals Test Report, Bioburden Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 1 > (b) | (b): the manufacturing quality control procedures, including the methods, tests or procedures used to control the quality, purity and sterility of the device or of the materials used in its manufacture; | (b): 제조 품질 관리 절차에서 기기 또는 제조에 사용되는 원자재의 품질, 순도 및 무균 상태를 관리하는 데 사용되는 방법, 시험(테스트) 또는 절차를 포함한다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | Significant Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Product Description (변경 전후 Specification), Design Change Report, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | Medical Device Regulation | Section 1 > (c) | (c) the design of the device, including its performance characteristics, principles of operation and specifications of materials, energy source, software or accessories; and | (c): 기기의 설계로, 성능 특성, 작동 원리, 사용된 재료의 사양, 에너지원, 소프트웨어 또는 액세서리 등을 포함한다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 | Technical Document and Application Form, Product Description (변경 전후 Specification), Design Change Report, Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Usability Engineering Report | 7일 | Medical Device Regulation | Section 1 > (c) | (c) the design of the device, including its performance characteristics, principles of operation and specifications of materials, energy source, software or accessories; and | (c): 기기의 설계로, 성능 특성, 작동 원리, 사용된 재료의 사양, 에너지원, 소프트웨어 또는 액세서리 등을 포함한다. | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
캐나다 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | Non-Significant Change | 불필요 | Technical Document and Application Form (REP 변경신청 자료), Label, IFU, Design Change Report | 7일 | Medical Device Regulation | Section 34 > (d) | (d) a change in the name of the device; | (d) 제품명의 변경; | https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-98-282/
호주 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | Not a Substantial Change | 불필요 | Label, Design Change Report, Risk Management Plan and Report | 즉시 | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | What is not considered a substantial change | changes to the artwork, colour, font, or layout of the packaging and labelling of a device that does not alter compliance with Essential Principle 13 | 의료기기 포장 및 라벨의 아트워크, 색상, 글꼴 또는 레이아웃 변경으로, Essential Principle 13의 준수 여부를 변경하지 않는 경우 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | Not a Substantial Change | 불필요 | Label (Redline/Clean), Design Change Report (QMS 변경 평가), Risk Management Plan and Report (위험 평가), Standard Operating Procedure (Checklist) | 즉시 | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | What is not considered a substantial change | changes to the artwork, colour, font, or layout of the packaging and labelling of a device that does not alter compliance with Essential Principle 13 | 의료기기 포장 및 라벨의 아트워크, 색상, 글꼴 또는 레이아웃 변경으로, Essential Principle 13의 준수 여부를 변경하지 않는 경우 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form (Substantial change notification and application), Label, Design Change Report, Sterility Test Report (멸균방법 변경 시), Accelerated Aging Test Plan and Report (저장조건/포장 변경 시), Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 15일 (해외 인증서 등을 TGA에 Manufacturer Evidence로 등록하거나 변경할 경우) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to the information to be provided with medical devices, including IVD medical devices | Therefore, some changes to labelling and the IFU may be considered substantial changes requiring notification to the TGA. Examples include: changing the storage conditions that are considered critical for the performance of the device | 따라서 라벨 및 사용설명서(IFU)의 일부 변경 사항은 호주 의약품관리국(TGA)에 통보해야 하는 중대한 변경 사항으로 간주될 수 있습니다. 예를 들어, 기기 성능에 중요한 것으로 간주되는 보관 조건을 변경하는 경우가 이에 해당합니다. | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | Not a Substantial Change | 불필요 | IFU (Redline/Clean), Design Change Report (오탈자 변경 사유 및 버전 관리), Risk Management Plan and Report | 즉시 | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to the information to be provided with medical devices, including IVD medical devices | For changes to the layout, typographical, administrative, grammatical content of the IFU, the manufacturer is not required to submit a substantial change notification and application to the TGA. | IFU의 레이아웃, 오타, 행정적 또는 문법적 내용 변경에 대해서는, 제조업체가 TGA에 중대한 변경 통지 및 허가 신청을 할 필요가 없다. | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (변경된 해외 인증서/Manufacturer Evidence), Label, IFU, Design Change Report (변경사항 비교표 및 사유), MR Test Report (해당 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report (안전성·성능 및 임상근거), Risk Management Plan and Report | 15일 (해외 인증서 등을 TGA에 Manufacturer Evidence로 등록하거나 변경할 경우) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to the information to be provided with medical devices, including IVD medical devices | changes to the IFU for extension or amendment of indications including use in a different patient population, or via a different surgical procedure | 다른 환자군에서의 사용 또는 다른 수술 절차의 적용을 포함하여, 적응증의 확장이나 수정을 위한 IFU의 변경 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Substantial Change (Manufacturer Evidence variation 필요. Manufacturer Evidence 수락 후 제조사명·주소 등 ARTG 정보가 자동 반영) | 필요 | Technical Document and Application Form (Variation request), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증기관 변경승인서, 신규 MDSAP/CE 인증서), Design Change Report (변경 전후 비교표 및 사유), Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report (제조소 qualification, 공정이전 validation), Quality Inspection Report | 15일 (Manufacturer Evidence for medical devices) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Tools to determine substantial changes | addition or removal of a manufacturing facility along with associated activities | 관련 활동을 동반한 제조 시설의 추가 또는 제거 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form (Variation request), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증기관 변경승인서, 신규 MDSAP/CE 인증서), Design Change Report (변경 전후 비교표 및 사유), Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report (제조소 qualification, 공정이전 validation), Quality Inspection Report | 즉시 | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to a manufacturing facility and/or relevant scope | For example, a change in: addition or removal of a manufacturing facility along with associated activities. | 예를 들어, 제조 시설의 추가 또는 제거와 그에 따른 관련 활동의 변화 등이 있습니다. | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | Not a Substantial Change | 불필요 | Technical Document and Application Form (Variation request - 주소 변경 통보), Design Change Report (행정구역 개편 증명 서류) | 즉시 | Manufacturer Evidence for medical devices | Name or address changes | You will need proof from the notified body or the manufacturer for a change of name or address. Evidence should document the history and reason for the change. Confirm that the manufacturing quality management system and control over design and production haven't changed. | 상호 또는 주소 변경 시에는 인증기관이나 제조업체로부터 증빙 서류를 받아야 합니다. 증빙 서류에는 변경 사유와 경위가 명시되어 있어야 합니다. 또한, 제조 품질 관리 시스템과 설계 및 생산 관리 체계가 변경되지 않았음을 확인해야 합니다. | https://www.tga.gov.au/products/medical-devices/manufacturing/obtain-and-maintain-regulatory-evidence/manufacturer-evidence-medical-devices
호주 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form (Variation request), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증기관 변경승인서, 신규 MDSAP/CE 인증서), Design Change Report (변경 전후 비교표 및 사유), Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report (제조소 qualification, 공정이전 validation), Quality Inspection Report | 60일 (Guidance on managing application for a medical device licences: Review process) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to a supplier identified on a TGA-issued Conformity Assessment certificate and/or relevant scope on the certificate | For example, a change in: scope of activities for a supplier already identified on the certificate including any manufacturing process or activity that is outsourced by the supplier (e.g. abattoir) that may impact the specification of the material/component provided by the supplier | 예를 들어, 인증서에 이미 명시된 공급업체의 활동 범위 변경(공급업체가 외주하는 제조 공정 또는 활동(예: 도축장) 포함)은 공급업체가 제공하는 자재/부품의 사양에 영향을 미칠 수 있는 경우 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 (조건부: 인증기관 변경승인 및 Manufacturer Evidence Variation 확인) | Technical Document and Application Form, BOM, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증기관 승인서), Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report (동등성 평가, 변경 전후 규격 비교표), Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Sterility Test Report, EO gas residuals Test Report (해당 시), Bioburden Test Report, Design Verification Plan and Report (완제품 성능시험, 설계검증) | 110일 (Report on TGA processes and timeframes for the regulation of medical devices and access to market), 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | Therapeutic Goods Act 1989 | Section 41EJ | (c) the product design of kinds of medical devices; | (c) 의료기기 종류의 제품 설계 | https://www.tga.gov.au/resources/legislation/therapeutic-goods-act-1989
호주 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 (조건부: 인증기관 변경승인 및 Manufacturer Evidence Variation 확인) | Technical Document and Application Form, BOM, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증기관 승인서), Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report (동등성 평가, 변경 전후 규격 비교표), Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Sterility Test Report, EO gas residuals Test Report (해당 시), Bioburden Test Report, Design Verification Plan and Report (완제품 성능시험, 설계검증) | 110일 (Report on TGA processes and timeframes for the regulation of medical devices and access to market), 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to product design | the materials or formulations used in the medical device, particularly when they may impact the biological safety or the mechanical performance of the finished product | 의료기기에 사용되는 소재 또는 배합의 변경, 특히 완제품의 생물학적 안전성이나 기계적 성능에 영향을 미칠 수 있는 경우 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | Substantial Change | 필요 (조건부: 인증기관 변경승인 및 Manufacturer Evidence Variation 확인) | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report (방사선 불투과성), Corrosion Test Report (부식성), Design Verification Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 110일 (Report on TGA processes and timeframes for the regulation of medical devices and access to market), 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to product design | the materials or formulations used in the medical device, particularly when they may impact the biological safety or the mechanical performance of the finished product | 의료기기에 사용되는 소재 또는 배합의 변경, 특히 완제품의 생물학적 안전성이나 기계적 성능에 영향을 미칠 수 있는 경우 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | Substantial Change (조건부: 인증기관 변경승인 및 Manufacturer Evidence variation) | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report (공급업체 qualification 및 비교), Design Verification Plan and Report (완제품 성능 비교), Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (공정 validation), Quality Inspection Report (수입검사 결과) | 110일 (Report on TGA processes and timeframes for the regulation of medical devices and access to market), 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Tools to determine substantial changes | addition of a new supplier to the certificate | 인증서에 새로운 공급업체 추가 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | Not a Substantial Change | 불필요 (단, 변경으로 보관·운송조건, 제품 보호성능, 표시사항 또는 완제품의 안전성·성능이 영향을 받는 경우 별도 평가 필요) | Label, Design Change Report (포장재/도면 비교표), Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (운송시험 평가) | 즉시 (TGA 신청이 없으면 별도 처리기간 없음. 인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation 제출 시 15 working days) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Flowchart 4: Changes to product design | Changes to packaging materials where the sterility of the device is not impacted, and the manufacturer's risk assessment indicates that there is no impact on the finished product, are not considered substantial changes. | 기기의 멸균 상태에 영향을 미치지 않고, 제조업체의 위험 평가 결과 완제품에 영향을 미치지 않는 것으로 나타나는 포장재의 변경은 중대한 변경으로 간주되지 않는다. | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증서 개정 시), Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment (포장재 생물학적 평가), Sterility Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (포장공정, 밀봉강도, 누설, 운송시험 등) | 110일 (Report on TGA processes and timeframes for the regulation of medical devices and access to market), 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to product design | primary packaging materials or configuration | 1차 포장재 또는 구성 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | Substantial Change (조건부: 중요 변경 또는 비중요 변경) | 필요 | Technical Document and Application Form (DCR 또는 variation 신청), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (인증기관 승인서), Product Description (성능규격 비교), Design Change Report, Design Verification Plan and Report (성능시험 성적서), Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report (임상 영향분석), Risk Management Plan and Report, Standard Operating Procedure (Essential Principles Checklist) | 110일 (Report on TGA processes and timeframes for the regulation of medical devices and access to market), 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to final product design specification | mechanical, electrical, physical or biological properties of the finished device | 완제품의 기계적, 전기적, 물리적 또는 생물학적 특성에 대한 변경 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | Substantial Change (조건부: ARTG DCR/variation 또는 신규 ARTG 신청) | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report | 15일 (Manufacturer Evidence 변경이 필요한 경우, 동일 분류 범위를 벗어나면 신규 ARTG 신청 필요) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Changes to the information to be provided with medical devices, including IVD medical devices | changing the name of the device | 기기의 명칭 변경 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
호주 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | Substantial Change (조건부: Manufacturer Evidence variation 및 ARTG DCR) | 필요 | Technical Document and Application Form (Manufacturer Evidence application), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Label, IFU, Design Change Report (법인등기 등 동일 법인 증빙) | 15일 (인증서 개정에 따른 Manufacturer Evidence Variation) | TGA: Guidance for notifying the TGA about substantial changes to, or transfers of, Conformity Assessment certificates | Tools to determine substantial changes | name and/or address of the manufacturer | 제조업체의 명칭 및/또는 주소 변경 | https://www.tga.gov.au/resources/guidance/changing-or-transferring-conformity-assessment-certificates
영국 | 라벨 변경 | 라벨 디자인이 변경되는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Label, Design Change Report | 즉시 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Criteria for "substantial" changes | A change in the labelling layout | 라벨링 레이아웃의 변경 | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 라벨 변경 | 라벨의 색상, 부착위치, 글꼴, 글자위치가 변경되는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Label, Design Change Report (QMS 자체 업데이트 및 이력 보관) | 즉시 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Criteria for "substantial" changes | A change in the labelling layout | 라벨링 레이아웃의 변경 | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 라벨 변경 | 라벨의 저장조건, 심볼, 포장단위, 멸균방법, 포장방법이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form (승인기관 변경 통지서 및 기술문서), Label, IFU, Design Change Report, Sterility Test Report (멸균방법 변경 시), Accelerated Aging Test Plan and Report (저장조건/포장 변경 시), Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | The Medical Devices Regulations 2002 | Section 3.4 | The manufacturer must inform the approved body which approved the quality system of any plan for substantial changes to the quality system or the product-range covered. The approved body must assess the changes proposed and verify whether after these changes the quality system still meets the requirements referred to in Section 3.2. It must notify the manufacturer of its decision. This decision must contain the conclusions of the inspection and a reasoned assessment. | 제조업체는 품질 시스템 또는 적용 대상 제품군에 대한 중대한 변경 계획이 있을 경우, 해당 품질 시스템을 승인한 공인 기관에 이를 통보해야 합니다. 공인 기관은 제안된 변경 사항을 평가하고, 변경 후에도 품질 시스템이 3.2항에 명시된 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. 또한, 공인 기관은 제조업체에게 그 결정 사항을 통보해야 합니다. 이 결정 사항에는 검사 결과와 그에 따른 근거가 포함되어야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | IFU 변경 | IFU의 색상, 오탈자(오기), 문법, 레이아웃이 변경되는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | IFU, Design Change Report | 즉시 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Section 5.4 | Minor changes to clarify the existing wording of the warnings and precautions for a device may not trigger the need for approval. However, in the case where these changes add or remove a contraindication, or remove a warning or precaution, an approval by the Notified Body is required. | 기기의 경고 및 주의사항 문구를 명확히 하기 위한 경미한 변경은 승인이 필요하지 않을 수 있다. 그러나 해당 변경으로 인해 금기 사항이 추가되거나 삭제되는 경우, 또는 경고나 주의사항이 삭제되는 경우에는 Notified Body의 승인이 필요하다. | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | IFU 변경 | 사용목적, 적응증, 환자군, 합병증, 금기, 경고, MR 조건, 사용방법, 준비사항, 주의사항, 저장조건, 포장단위, 멸균방법, 포장방법, 심볼이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Label, IFU, Design Change Report, MR Test Report (MR 조건 변경 시), Design Verification Plan and Report, Clinical Literature and Clinical Evaluation Plan and Report (적응증 등 임상적 변경 시), Risk Management Plan and Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | The Medical Devices Regulations 2002 | Section 3.4 | The manufacturer must inform the approved body which approved the quality system of any plan for substantial changes to the quality system or the product-range covered. The approved body must assess the changes proposed and verify whether after these changes the quality system still meets the requirements referred to in Section 3.2. It must notify the manufacturer of its decision. This decision must contain the conclusions of the inspection and a reasoned assessment. | 제조업체는 품질 시스템 또는 적용 대상 제품군에 대한 중대한 변경 계획이 있을 경우, 해당 품질 시스템을 승인한 공인 기관에 이를 통보해야 합니다. 공인 기관은 제안된 변경 사항을 평가하고, 변경 후에도 품질 시스템이 3.2항에 명시된 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. 또한, 공인 기관은 제조업체에게 그 결정 사항을 통보해야 합니다. 이 결정 사항에는 검사 결과와 그에 따른 근거가 포함되어야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 제조업체 변경 | 모든 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report, Manufacturing Process Flowchart, Validation Plan and Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Section 5.4 | In cases where the manufacturer´s name and address on the device labelling stays the same but a new manufacturing facility is added or production facilities are moved, the new or moved facility will need to be covered by the Notified Body’s quality management certification. | 제조업체의 이름과 주소는 기기 라벨상에서 동일하게 유지되더라도, 새로운 제조 시설이 추가되거나 생산 시설이 이전되는 경우, 신규 또는 이전된 시설은 인증 기관의 품질 경영 인증을 받아야 합니다. | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 제조업체 변경 | 제조업체를 이전하는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (이전된 제조소의 UKCA/CE 인증서 등), Design Change Report, Validation Plan and Report (자체 이전 밸리데이션 보관) | 즉시 | The Medical Devices Regulations 2002 | Regulation > 7A > (2A) | The person responsible for providing information in accordance with paragraph (2) must inform the Secretary of State of any changes to that information. | (2)항에 따라 정보를 제공할 책임이 있는 사람은 해당 정보의 변경 사항을 국무장관에게 알려야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 제조업체 변경 | 제조업체의 행정구역이 개편으로 인해 주소가 변경되는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (해당 시), Design Change Report (상호 변경 증빙 서류) | 즉시 | The Medical Devices Regulations 2002 | Regulation > 7A > (2A) | The person responsible for providing information in accordance with paragraph (2) must inform the Secretary of State of any changes to that information. | (2)항에 따라 정보를 제공할 책임이 있는 사람은 해당 정보의 변경 사항을 국무장관에게 알려야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 제조업체 변경 | 제조업체의 회사명 변경이 발생한 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Technical Document and Application Form, ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate (해당 시), Design Change Report (상호 변경 증빙 서류) | 즉시 | The Medical Devices Regulations 2002 | Regulation > 7A > (2A) | The person responsible for providing information in accordance with paragraph (2) must inform the Secretary of State of any changes to that information. | (2)항에 따라 정보를 제공할 책임이 있는 사람은 해당 정보의 변경 사항을 국무장관에게 알려야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 원재료 변경 | 원재료 함량, 조성, 특성이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Design Verification Plan and Report (성능시험성적서), Accelerated Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (멸균 밸리데이션 등) | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Section 5.4 | (4) Changes within a single generic material type or changes in formulation can affect the chemistry, metallurgy or other property, such as stability, of the device | (4) 동일한 일반 자재 종류 내의 변경 또는 기기의 안정성과 같은 화학적, 야금학적 또는 기타 특성에 영향을 미칠 수 있는 제형의 변경 | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 원재료 변경 | 우리 스텐트 제품의 마커를 금(Au)에서 백금(Pt)로 바꾸는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, BOM, Raw Material MSDS, Design Change Report, Biocompatibility Test Report and Biological Safety Assessment, Radiopacity Test Report (방사선 불투과성), Corrosion Test Report (내부식성), Design Verification Plan and Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Section 5.4 | (4) Changes within a single generic material type or changes in formulation can affect the chemistry, metallurgy or other property, such as stability, of the device | (4) 동일한 일반 자재 종류 내의 변경 또는 기기의 안정성과 같은 화학적, 야금학적 또는 기타 특성에 영향을 미칠 수 있는 제형의 변경 | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 원재료 변경 | 원재료 공급업체가 변경 및 추가되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, BOM, Raw Material MSDS, Raw Material CoC or CoA, Design Change Report, Quality Inspection Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | The Medical Devices Regulations 2002 | Section 3.4 | The manufacturer must inform the approved body which approved the quality system of any plan for substantial changes to the quality system or the product-range covered. The approved body must assess the changes proposed and verify whether after these changes the quality system still meets the requirements referred to in Section 3.2. It must notify the manufacturer of its decision. This decision must contain the conclusions of the inspection and a reasoned assessment. | 제조업체는 품질 시스템 또는 적용 대상 제품군에 대한 중대한 변경 계획이 있을 경우, 해당 품질 시스템을 승인한 공인 기관에 이를 통보해야 합니다. 공인 기관은 제안된 변경 사항을 평가하고, 변경 후에도 품질 시스템이 3.2항에 명시된 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. 또한, 공인 기관은 제조업체에게 그 결정 사항을 통보해야 합니다. 이 결정 사항에는 검사 결과와 그에 따른 근거가 포함되어야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 포장 변경 | 2차 포장(Inner box) 및 3차 포장(Outer box)이 변경되는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Label, Design Change Report (QMS 자체 문서화), Validation Plan and Report (운송 밸리데이션 평가 등) | 즉시 | The Medical Devices Regulations 2002 | Section 3.4 | The manufacturer must inform the approved body which approved the quality system of any plan for substantial changes to the quality system or the product-range covered. The approved body must assess the changes proposed and verify whether after these changes the quality system still meets the requirements referred to in Section 3.2. It must notify the manufacturer of its decision. This decision must contain the conclusions of the inspection and a reasoned assessment. | 제조업체는 품질 시스템 또는 적용 대상 제품군에 대한 중대한 변경 계획이 있을 경우, 해당 품질 시스템을 승인한 공인 기관에 이를 통보해야 합니다. 공인 기관은 제안된 변경 사항을 평가하고, 변경 후에도 품질 시스템이 3.2항에 명시된 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. 또한, 공인 기관은 제조업체에게 그 결정 사항을 통보해야 합니다. 이 결정 사항에는 검사 결과와 그에 따른 근거가 포함되어야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 포장 변경 | 1차 포장(멸균 포장)이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Drawings, Product Description (포장 정보), Design Change Report, Sterility Test Report, Bioburden Test Report, Accelerated Aging Test Plan and Report, Real Time Aging Test Plan and Report, Risk Management Plan and Report, Validation Plan and Report (멸균 및 포장 밸리데이션 자료) | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Section 5.4 | In general, any change to the sterilization method or process of a medical device, or a change to the packaging for the sterilization of a medical device is considered to be a substantial change. | 일반적으로 의료기기의 멸균 방법이나 공정에 대한 변경, 또는 의료기기 멸균용 포장의 변경은 중대한 변경으로 간주된다. | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 성능값 변경 | 성능 허용 기준이 변경되는 경우 | Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form, Product Description, Design Change Report, Design Verification Plan and Report (성능시험성적서), Risk Management Plan and Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | NBOG BPG 2014-3: Guidance for manufacturers and Notified Bodies on reporting of Design Changes and Changes of the Quality System | Section 5.4 | 4. Does the change affect the performance of the medical device? | 4. 해당 변경이 의료기기의 성능에 영향을 미칩니까? | http://www.doks.nbog.eu/Doks/NBOG_BPG_2014_3.pdf
영국 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Technical Document and Application Form (UKRP 제품 Listing 업데이트), Label, IFU, Design Change Report | 즉시 | The Medical Devices Regulations 2002 | Regulation > 7A > (2) > (b) | that person supplies the Secretary of State with a description of the relevant device; | 해당 사람이 국무장관에게 관련 장치에 대한 설명을 제공하는 경우 | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 제품명 변경 | 제품명을 변경 및 추가하는 경우 | Non-Substantial Change | 불필요 | Technical Document and Application Form (UKRP 제품 Listing 업데이트), Label, IFU, Design Change Report | 즉시 | The Medical Devices Regulations 2002 | Regulation > 7A > (2A) | The person responsible for providing information in accordance with paragraph (2) must inform the Secretary of State of any changes to that information. | (2)항에 따라 정보를 제공할 책임이 있는 사람은 해당 정보의 변경 사항을 국무장관에게 알려야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents
영국 | 제조업체 변경 | 일부 공정을 수행하는 제조업체가 추가되는 경우 | Non-Substantial Change | 필요 | Technical Document and Application Form (승인기관 변경 통지), ISO13485 and MDSAP and MDR and MFDS Certificate, Design Change Report | 승인기관과 제조업체가 상호 합의하여 정한 기한 | The Medical Devices Regulations 2002 | Section 3.4 | The manufacturer must inform the approved body which approved the quality system of any plan for substantial changes to the quality system or the product-range covered. The approved body must assess the changes proposed and verify whether after these changes the quality system still meets the requirements referred to in Section 3.2. It must notify the manufacturer of its decision. This decision must contain the conclusions of the inspection and a reasoned assessment. | 제조업체는 품질 시스템 또는 적용 대상 제품군에 대한 중대한 변경 계획이 있을 경우, 해당 품질 시스템을 승인한 공인 기관에 이를 통보해야 합니다. 공인 기관은 제안된 변경 사항을 평가하고, 변경 후에도 품질 시스템이 3.2항에 명시된 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. 또한, 공인 기관은 제조업체에게 그 결정 사항을 통보해야 합니다. 이 결정 사항에는 검사 결과와 그에 따른 근거가 포함되어야 합니다. | https://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/618/contents